气相色谱进样技术分析

气相色谱分析的样品一般多为液体，为了保证样品的适量和分析结果的精确，操作人员必须要掌握正确的进样技术。其中微量注射器和自动进样器是较为常见的进样方式，本文克莱克特就来为大家分析这两种气相色谱进样技术。

- 微量注射器进样操作。

- 微量注射器是很精密的器件，容量精度高，误差小于±5%，气密性可达0.2MPa，它是由玻璃和不锈钢材料制成。液体进样用微量注射器进样的操作方法如下：

- 洗涤微量注射器。以丙酮为洗涤液，将针尖插入液面下，抽取，稍停，取出注射器，将废液排到滤纸上，如此反复洗涤5~7次，然后用样品洗涤注射器几次。

- 抽取样品。与洗涤方法相同，先吸取适量试样，取出后将针尖向上，推出可能存在的气泡，调至所需数值。若注射器中有气泡存在，可针尖向上，排除液体，然后再缓缓的抽取液体，如此反复多次可将空气排除。针尖外面粘附的样品，可用滤纸擦净。

- 进样。将注射器垂直对准进样孔，一手捏住针头协助插入进样孔，另一手平稳迅速的推送针筒，将样品注入。切勿用力太猛，以免把针芯顶弯。

- 注意，必须要掌握好用微量注射器进样的技术，否则会对分析数据的重复性带来影响。同时微量注射器要保持清洁，轻拿轻放。

- 自动进样器进样操作。

- 使用自动进样器进样就比较方便了，如克莱克特生产的AS-2912液体进样器，配备有16个样品瓶位，2个溶剂瓶位和1个废液瓶位，重复性误差小于1%。

- 操作人员在进样的时候，只需把配置好的样品瓶放入样品盘中，然后设置好进样参数，即可开始自动进样过程，不需人工干预，大大降低了分析时间和成本。

- 因此，如果条件允许的话，气相色谱最好能配备自动进样器，不仅节省了进样时间和人工成本，同时也能提高分析结果的精确性，给实验分析带来极大的方便。